- 采购需求

## 一、项目概况

1、项目名称：“海南岛海岸调查评价与监测项目（2025年度）”设备租赁

2、项目编号：HNZY2025-040

3、采购方式：竞争性磋商，兼投不兼中。

4、采购预算金额：138万元；其中A包（海洋多参量观测系统设备租赁）：90.0万元、B包（水下全空间3D点云扫描声呐）：48.0万元。

5、采购需求：A包：租赁海洋多参量观测系统设备1套，B包：水下全空间3D点云扫描声呐设备1套。

6、使用单位：海南省海洋地质调查院。

## 二、需求内容

A包：海洋多参量观测系统设备租赁

租赁设备：海洋多参量观测系统设备1套，具体设备要求详见表1,设备技术参数要求详见表2.

经费预算：90.0万元

租赁时间：1年。

供货周期：自签订合同之日起45天内供货。

其他要求：自租赁之日起，提供12月内两次免费维保，船只由采购人提供。

表1 海洋多参量观测系统设备主要设备一览表

| 序号 | 指标名称 | 采购内容 | 功能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标组成部分 | 浮标 | 浮标体≥1.5米，可搭载温湿压、风速、风向、波浪、多参数水质仪、ADCP、GPS定位、AIS避障仪等传感器 | 1套 |
|  |  | GPS定位 | 实时采集位置信息，并可在地图上显示 | 1套 |
|  |  | AIS避障仪 | 提醒船只及时避让，防止浮标碰撞，自带太阳能充电 | 1套 |
|  |  | 水上摄像机 | 满足附近范围内360°实时监控，并有侦测报警、消息提醒、远程语音等功能 | 2套 |
|  |  | 锚链、锚 | 锚链耐腐蚀、高碳钢，喷涂防腐层。锚重量≥300KG | 1套 |
|  |  | 传感器安装支架 | 316不锈钢材质，固定安装各传感器支架 | 1套 |
|  |  | 太阳能板供电 | 满足24V供电电池供电 | 8个 |
|  |  | 供电电池 | 无太阳能板供电情况下满足≥30天连续工作，有太阳能板情况下满足≥90天连续工作 | 1套 |
|  |  | 锚灯 | 夜间自动感应闪灯，自带太阳能充电 | 1套 |
|  |  | 电池仓 | 满足电池、控制电路板等空间安装 | 1套 |
|  |  | 水密接插件、传输缆 | 满足传感器、供电等接插件，数据传输缆的传输使用 | 1套 |
|  |  | ADCP声学多普勒流速剖面测量仪 | 完成对流速、流向数据的采集，并实时回传数据 | 1套 |
|  |  | 多参数水质仪 | 完成对温度、盐度、压力、叶绿素、溶解氧、浊度、PH、COD的数据采集，并实时回传数据 | 1套 |
|  |  | 波浪传感器 | 完成对海浪监测要素的采集及传输。（包括波高、波周期、波向、能量谱和方向谱等） | 1套 |
|  |  | 温湿压传感器 | 完成对气象的温度、湿度、大气压力的数据采集及传输 | 1套 |
|  |  | 风速、风向传感器 | 完成对气象的风速、风向的数据采集及传输 | 1套 |
| 2 | 集成传输采集部分 | 数据采集模块 | 完成对GPS、温湿压、风速、风向、ADCP、多参数水质仪、波浪等传感器参数的数据采集 | 1套 |
|  |  | 数据存储模块 | 本地存储空间大≥32G，服务器存储实现自动存储及导出功能，满足大于两年以上存储空间 | 1套 |
|  |  | 数据传输模块 | 传输成功率≥95%以上，并可补发数据保证数据传输稳定性，采集频率≤10分钟/次 | 1套 |
|  |  | 供电单元模块 | 满足≥120天以上连续工作 | 1套 |
|  |  | 供电监控控制系统 | 远程实时显示供电情况，可远程控制通断电，展示功能不限于：当日用电量、累计用电量、当日充电量、累计充电量、电池电压、发电功率、负载电压、负载电流、电池电量、机内温度等数据显示和曲线显示。 | 1套 |
|  |  | 数据显示单元 | 1.实现传感器数据的动态显示、视频监测实时显示，软件可监控供电系统锂电池组的健康状态状态反馈信号。监测系统提供图形化界面，通过直观的图表、图形、曲线或列表等方式，全面展示监测系统的所有功能，包括但不限于数据采集、数据传输、实时监测、预警分析等。允许用户选择展示特定功能或调整展示参数。 2.数据显示单元需接入指定服务器，并有加密功能。 3.实现电脑软件安装、网页、手机APP，显示模式可根据需求修改。 3.可实现远程交互功能，远程修改参数配置、采集频率等。 | 1套 |

表2 海洋多参量观测系统设备主要设备技术指标要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标 | 1套 | 1、浮标尺寸：浮标本体直径≥1.5米（含仪器支架直径外径2.5米以内，仪器支架尺寸≤1.5m*1.5m*1.5m），高≤4米，水线以下部分≤2米。水上部分≥2米，空气重量≤1.5吨。漂浮于海面 |
| 2 | GPS定位 | 1套 | GPS\北斗双模定位，供电范围：DC10-30V，定位精度≤2米 |
| 3 | AIS避障仪 | 1套 | 通讯距离≥7海里，发射功率≤8W，防水等级：IP68，工作温度：-10℃-60℃ |
| 4 | 水上摄像机 | 2套 | 360°旋转，自带太阳能供电，支持全彩夜视、黑白夜视、智能补光、侦测报警、语音对讲。分辨率≥400万，镜头焦距≤4mm |
| 5 | 锚链、锚 | 1套 | 锚链＞50米，锚重量≥300KG，耐腐蚀、高碳钢，喷涂防腐层 |
| 6 | 传感器安装支架 | 1套 | 316不锈钢材质，固定安装各传感器支架，根据传感器尺寸设计安装 |
| 7 | 太阳能板供电 | 8个 | 12V50W太阳能板供电，尺寸小于等于530mm*350mm |
| 8 | 供电电池 | 1套 | 容量≥100ah，12V供电，供电电流＞3A |
| 9 | 锚灯 | 1套 | 夜间自动感应闪灯，自带太阳能充电 |
| 10 | 电池仓 | 1套 | 满足电池、控制电路板等空间安装 |
| 11 | 水密接插件、传输缆 | 1套 | 满足传感器、供电等接插件，数据传输缆的传输使用 |
| 12 | ADCP声学多普勒流速剖面测量仪 | 1套 | 声学频率：600kHz 典型的剖面长度： 30-70m（宽带） 35-80m（窄带） 层厚：0.5-5m 层覆盖：0-90% 流速测量范围：0-500cm/s 0-400cm/s（宽带） 流速精度：0.3cm/s或读数的1.5% 流速分辨率：0.1cm/s 流速精确度：＜3.3cm/s Ping速率：最大10Hz 水柱数量：3个同时使用水柱+表面单元 最大层数量：总共150，（第一个水柱75，第二个水柱 50，第三个水柱25） 盲区：1m 换能器 波束数量：4 目录: 先进的波束自动选择运算 波束角：25°波束宽度：2.5° |
| 13 | 多参数水质仪 | 1套 | 用于水质的温度、水位、压力、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素、pH及COD等参数的测量 1.采用不锈钢金属外壳，一体化设计，在恶劣的条件下耐化学品耐腐蚀；采用不锈钢扭锁式插拔连接器，方便快速可靠连接。 2.仪器出厂时校准，且仪器通过CNAS的校准验证 3.温度：测量范围:-5℃～50℃；适用水深：0～100m；准确度：≤±0.1℃；分辨率：≤0.1℃；显示单位：℃、℉；测量方法：热敏电阻 4.水压（压力、水深）：测量范围:0～11bar；0～100m；适用水深：0～100m准确度：满量程的±0.25% 0～50℃；典型值：满量程的±0.1%@15℃；满量程的±0.25%；分辨率：≤0.01mbar；1mm；显示单位：Psi、mmHg、Kpa、mbar、bar；m、cm、mm；测量方法：压阻 5.电导率：测量范围:5～300000μS/cm；适用水深：0～100m；准确度：读数±0.5%+1μS/cm；分辨率：≤0.02μS/cm；显示单位：μS/cm、mS/cm；测量方法：电极法（四电极）； 6.pH/ORP:测量范围:-2000mV～2000mV;适用水深：0～50m;准确度：≤±5mV(标准溶液);分辨率：≤0.1mV;显示单位：mV;测量方法：电极法 7.pH:测量范围:0～14;适用水深：0～100m;准确度：≤±0.1;分辨率：≤0.01;显示单位：无单位量纲;测量方法：电极法 8.溶解氧/溶解氧饱和度:测量范围:0～50mg/L；0～500%;适用水深：0～100m 准确度：0～20mg/L:±0.2mg/L；20～50mg/L:±10%(典型值)0～200%:±1%; 200%～500%:±10%(典型值)分辨率：≤0.01mg/L;0.01%;显示单位：mg/L;%;测量方法：荧光猝熄法 9.浊度:测量范围:0～4000NTU;适用水深：0～100m;准确度：0～10NTU:±0.1NTU;10～100NTU:读数±2%或±0.1NTU;100～4000NTU:读数±5%;分辨率：≤0.01NTU;显示单位：NTU、FNU、ppt;测量方法：ISO-7027 10.COD:测量范围:0～200mg/L;适用水深：0～100m;准确度：±2%或者0.5mg/L取大者;分辨率：≤0.1mg/L;显示单位：mg/L;测量方法：UV法 11.叶绿素a:测量范围:0μg/L～400μg/L;适用水深：0～100m;准确度：0～400μg/L叶绿素等值浓度罗丹明WT溶液连续稀释，R2>0.99;分辨率：≤0.01μg/ 显示单位：μg/L、cell/L;测量方法：荧光法 12.数据传输方式 13、数据传输方式：蓝牙，USB同时支持，可用手机App（支持安卓和苹果）、电脑直接读取和查看现场实时数据 14.通信协议：RS485Modbus |
| 14 | 波浪传感器 | 1套 | 1.频率谱：0.04-1.0Hz； 2.波向谱：0-360° 3.频率-波向-能谱：0.04-1.0Hz，0-360° 4.波高范围：0.01-25 m 精度：<±3% 5.周期范围：1.0-25s 精度：<±0.2 秒 6.波向范围：0- 360° 精度：＜±5° 7.电流：<50mA 8.供电电压：3.3V 9.数据接口：TTL电平 |
| 15 | 温湿压传感器 | 1套 | .温度 1）测量范围：-40-60℃ 2）准确度：±0.3℃ 3）分辨率：0.1℃ 4）测量稳定时间：＜1S 5）相应时间：＜1S 6）工作环境：温度-50-100℃ 湿度≤95% 2.湿度 1）测量范围：0-100%RH 2）准确度：±3%RH 3）分辨率：0.1%RH 4）测量稳定时间：＜1S 5）相应时间：＜1S 6）工作环境：温度-50-100℃ 湿度≤95% 3.气压 1）测量范围：20-1100hpa 2）准确度：±0.3hpa 3）分辨率：0.1hpa 4）测量稳定时间：＜1S 5）相应时间：＜1S 6）工作环境：温度-50-100℃ 湿度≤95% |
| 16 | 风速风向传感器 | 1套 | 1.直流供电：10V~30V DC 2.量程: 风速 0~60M/S；风向：0~359° 3.精度： ≤风速±(0.2m/s士0.02*v)(v为真实风速)(25℃，60%RH)；风向±3°(25℃，60%RH) 4.精度： 风速≤0.02M/S；风向1° 5.工作环境：-40~60℃，0~100%RH 6.抗风强度：≥75 M/S 7.响应时间：≤2s 8.防护等级:IP66 9.输出信号：RS485（modbus-rtu协议） |
| 17 | 数据采集模块 | 1套 | 对GPS、温湿压、风速、风向、ADCP、多参数水质仪、波浪等传感器参数的数据采集 |
| 18 | 数据存储模块 | 1套 | 本地存储空间大≥32G，服务器存储实现自动存储及导出功能，满足大于两年以上存储空间 |
| 19 | 数据传输模块 | 1套 | 传输成功率≥95%以上，并可补发数据保证数据传输稳定性，采集频率≤10分钟/次 |
| 20 | 供电单元模块 | 1套 | 满足≥120天以上连续工作 |
| 21 | 供电监控控制系统 | 1套 | 远程实时显示供电情况，可远程控制通断电，展示功能不限于：当日用电量、累计用电量、当日充电量、累计充电量、电池电压、发电功率、负载电压、负载电流、电池电量、机内温度等数据显示和曲线显示。 |
| 22 | 数据显示单元 | 1套 | 1.实现传感器数据的动态显示、视频监测实时显示，软件可监控供电系统锂电池组的健康状态状态反馈信号。监测系统提供图形化界面，通过直观的图表、图形、曲线或列表等方式，全面展示监测系统的所有功能，包括但不限于数据采集、数据传输、实时监测、预警分析等。允许用户选择展示特定功能或调整展示参数。 2.数据显示单元需接入指定服务器，并有加密功能。 3.实现电脑软件安装、网页、手机APP，显示模式可根据需求修改。 4.可实现远程交互功能，远程修改参数配置、采集频率等。 |

B包：水下全空间3D点云扫描声呐

租赁设备：水下全空间3D点云扫描声呐设备1套，包含内置表面声速探头、GPS探头、IMU惯导系统，配备安装法兰；配备声速剖面仪1套等。具体技术参数要求见表3。

经费预算：48.0万元

租赁时间：60天。

供货周期：自签订合同之日起5天内供货。

其他要求：（1）租用设备期间，全程安排至少1名技术人员进行仪器设备的操作、数据采集、处理与解释；（2）租用设备结束后10个工作日内，提交数据处理与解释成果报告。

表3  水下全空间3D点云扫描声呐设备主要技术指标要求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水下全空间3D点云扫描声呐 | 1套 | 1、声呐技术指标： （1）工作频率：450KHz； （2）发射波形：CW、Broadband； （3）脉冲长度10-200周期。 2、2D侧扫数据指标： （1）2D图像覆盖宽度：不小于水深的10倍，随声速剖面和底质类型变化； （2）最大量程：不低于200m/单侧； （3）最大量程分辨率：不低于2cm。 3、3D水侧点云技术指标： （1）3D图像覆盖宽度：不小于水深的8倍，随声速剖面和底质类型变化； （2）最大量程：不低于100m/单侧； （3）最大量程分辨率：不低于2cm。 4、条带水深技术指标： （1）条带水深覆盖宽度：不小于水深的8倍，随声速剖面和底质类型变化； （2）最小测深深度：≤0.5m； （3）最大量程：不低于120m； （4）最大测深深度：优于75m； （5）最大波束开角：220°； （6）多波束模式满足IHO特技标准。 5、内置传感器技术指标： （1）表面声速探头：1375-1600m/s，20ms响应，0.025m/s准确度； （2）IMU：Pitch、Roll≤0.05°（RTK），艏向≤0.2°（2m天线间距），heave ≤2cm； （3）GNSS：系统内置，配备双天线。支持GPS、GLONASS、Beidou。完全解锁RTK、PPK、PPP，0.6/1m垂直/水平精度。 6、软件指标： 需提供以下软件：声呐控制软件、数据采集及导航软件、三维侧扫显示软件、水深剖面显示软件、海图显示软件（只包含默认海图）以及三维侧扫应用软件（包括XTF转换及声速SV广播）。 |
| 2 | 声速剖面仪 | 1套 | 1、探头配置：包含声速、温度和电导率、深度传感器； 2、最大耐压深度：≥500m； 3、端口数量≥3； 4、声速技术参数： （1）最大深度≥500m； （2）量程：1375~1625m/s； （3）精度（±）：≤0.006 m/s； （4）准确度（±）：≤0.025m/s； （5）分辨率：≤0.001 m/s； （6）响应时间：≤20ms； 5、温度技术参数: （1）范围：-5~45℃； （2）精度（±）：≤0.003 °C； （3）准确度（±）：≤0.01 °C； （4）分辨率：≤0.001 °C； （5）响应时间：≤500ms； 6、压力技术参数 （1）范围：≥500dBar； （2）精度（±）：≤0.03% FS； （3）准确度（±）：≤0.05% FS； （4）分辨率：≤0.02% FS； （5）响应时间：≤10ms； 7、电导率技术参数 （1）范围：0~90mS/cm； （2）精度（±）：≤0.003 mS/cm； （3）准确度（±）：≤0.01 mS/cm； （4）分辨率：≤0.001 mS/cm； （5）响应时间：≤25ms。 |

## 三、商务要求

1、服务方式：按照本磋商文件和成交供应商响应文件的规定；

2、付款方式：甲乙双方在签订合同时另行约定；

3、质量标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规；

4、验收方法及标准：按本磋商文件和响应文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

## 四、其他未尽事宜由供需双方在服务合同中详细约定。