2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目

# 竞争性磋商文件

项目编号：HNDXY-25-ZB-36

采购人：白沙黎族自治县生态环境局

采购代理机构：海南电信规划设计院有限公司

2025年12月

目   录

竞争性磋商文件	1

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

A说明和释义	8

B竞争性磋商文件	9

C响应文件	10

D响应文件的递交	13

E唱价、评审和定标	13

F授予合同	15

G询问、质疑和投诉	16

H纪律和监督	17

第三章  采购需求	21

第四章  合同条款及格式	32

第五章 评审方法和标准	44

一、总则	44

二、评审程序、评审方法和评审标准	44

附表1、审查表	47

附表2、评审标准和方法	48

第六章  响应文件格式	51

1、磋商函	54

2、法定代表人身份证明	55

3、授权委托书	56

4、响应人基本情况表	57

5、信用查询	58

6、无重大违法记录的书面声明	59

7、无环保类行政处罚记录的书面声明	60

8、资格承诺函	61

9、反商业贿赂承诺书	62

10、诚信响应、诚信履约承诺书	63

11、非联合体声明函	64

12.具备法律、行政法规规定的承诺函	65

13.其他资格证明材料	66

14、中小企业声明函	67

15、残疾人福利性单位声明函	68

16、监狱企业证明文件	69

17、报价一览表	70

18、采购需求响应表	72

19、技术服务方案	73

20、项目业绩表	74

21、其它说明材料	75

# 第一章  磋商公告

海南电信规划设计院有限公司(即采购代理机构) 受白沙黎族自治县生态环境局（即采购人）委托，对2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目采取竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

项目编号：HNDXY-25-ZB-36

项目名称：2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算 ：￥1892426.00元（大写金额：壹佰捌拾玖万贰仟肆佰贰拾陆元整）；

最高限价 ：1892426.00元；

采购需求：白沙县35座小型水质自动监测站运维服务，具体采购内容详见磋商文件第三章采购需求；

合同履行期限：1年；

联合体投标：本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

（1）基本要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、 《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》、《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通 知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购 支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升 试点工作的通知》、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》等相关政府采购政策。

（3）本项目的特定资格要求：

3.1、供应商必须是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，复印件加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.5、供应商需提供参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）；

3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无环保类行政处罚记录（提供声明函）；

3.7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询日期须为本项目采购公告发布之后日期）。或提供承诺函（格式自拟，供应商承诺函不实的，将依照有关法律法规追究法律责任）；

3.8、具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

三、获取采购文件

时间：2025年12月18日至2025年12月24日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8：30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）。

获取地点：线上获取。

获取方式：请响应人在标书发售时间内，将经办人将营业执照、授权委托书、经办人的身份证、项目联系人电话和增值税发票开票信息（可复制word文本），通过电子邮件发送至1264572446@qq.com，向采购代理机构（符先生：18876788011）了解有关信息及购买竞争性磋商文件，进行报名。

标书售价：每套售价300.00元；响应保证金的金额：0.00元。

标书费和磋商保证金应到达以下指定账户并注明汇款单位：

开户单位：海南电信规划设计院有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市蓝天路支行

帐    号：946017013000052069

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月29日15点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

响应文件递交地址(地点)：海南省海口市龙华区金盘路6号电信综合楼4楼会议室。

五、开启

时间：2025年12月29日15点00分（北京时间）

地点：海南省海口市龙华区金盘路6号电信综合楼4楼会议室。

六、公告发布媒介及公告期限

发布媒介：海南省政府采购行业协会网。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式，详见海南省政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人：白沙黎族自治县生态环境局

地址：白沙黎族自治县生态环境局

联系人：陈先生

联系电话：0898-27715663

采购代理机构：海南电信规划设计院有限公司

公司地址：海南省海口市龙华区金盘路6号

联系人：符名宝

联系电话：18876788011

邮箱：1264572446@qq.com

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 供应商须知 条款号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目 采购人：白沙黎族自治县生态环境局 地址：海南省白沙黎族自治县 联系人：陈先生 联系电话：0898-27715663 |  |
| 2 |  | 采购代理机构名称：海南电信规划设计院有限公司 地址：海南省海口市金盘路6号电信综合楼4楼 联系人：符名宝 联系电话：18876788011 |
| 3 | ★供应商资格要求： （1）基本要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、 《财政部印发通知进一步加大政府采购支持中小企业力度》、《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购 支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升 试点工作的通知》、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、 《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持 的通知》等相关政府采购政策。 （3）本项目的特定资格要求： 3.1、供应商必须是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，复印件加盖公章）； 3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）； 3.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）； 3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）； 3.5、供应商需提供参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）； 3.6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无环保类行政处罚记录（提供声明函）； 3.7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询日期须为本项目采购公告发布之后日期）。或提供承诺函（格式自拟，供应商承诺函不实的，将依照有关法律法规追究法律责任）； 3.8、具备法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。 |  |
| 4 | 磋商文件的澄清：响应截止时间5日前以书面形式通知 |  |
| 5 | 磋商文件的修改：响应截止时间5日前以书面形式通知 |  |
| 6 | 是否接受联合体：不接受 |  |
| 7 | 响应备选方案：不接受 |  |
| 8 | 不需要提交磋商保证金 □需要提交磋商保证金 1、磋商保证金金额：人民币整（￥） 2、磋商保证金到账时间：同开标时间 3、磋商保证金缴纳方式：保函 支票 转账 □其他 （备注：如采用银行保函或建设工程投标保证保险形式的，请在开标现场将保函或保证保险原件递交给工作人员。保函或保证保险相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容，出具保函或保证保险的银行和保险公司须为中国境内注册的合法有效机构 ) 保证金收款人银行信息： 户 名：海南电信规划设计院有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市蓝天路支行 帐 号：946017013000052069 4、保证金退还方式：原路退回 5、保证金退还咨询电话：18876788011 |  |
| 9 | 响应有效期：自响应文件递交截止日起60天 |  |
| 10 | 响应文件份数：每个标包正本一份，副本一份，可读取的电子文档一份（U盘）。 供应商提供的可读取的响应文件电子文档（U盘），内容包括响应文件的所有内容，文件格式仅限*.doc，*.xls,*.ppt，*pdf。 |  |
| 11 | 响应文件的签署及盖章： 序号; 文件类型; 签字盖章要求. 1; 法定代表人（负责人）身份证明; 须加盖单位公章. 2; 法定代表人（负责人）授权委托书原件（若法定代表人（负责人）授权委托代理人签字时须提供）; 同时满足以下要求： ①加盖单位公章 ②法定代表人（负责人）签字/盖章 ③委托代理人签字. 3; 磋商文件第六章“响应文件格式”中的磋商函、报价函原件; 同时满足以下要求： ①加盖单位公章 ②法定代表人（负责人）签字/盖章或委托代理人签字. 4; 磋商文件第六章“响应文件格式”中，除本表1、2、3之外的其他文件中，有单位名称和法定代表人（负责人）或其委托代理人签字落款文件; 以下要求需满足①、②或③两项 ①加盖单位公章 ②法定代表人（负责人）签字/盖章 ③委托代理人签字. 5; 除本表1、2、3、4以外的其他响应文件组成部分; 以下要求满足其一即可： ①使用单位公章加盖骑缝章 ②逐页加盖单位公章 ③法定代表人（负责人）逐页签字/盖章 ④委托代理人逐页签字. 特别说明：①使用投标专用章或其他业务章代替公章的，应提供《投标专用印章授权函》原件。《投标专用印章授权函》应同时加盖单位公章和被授权印章。②由法人签字的，可以是法人亲笔签名或法人有效手签章或法人姓名方章。由委托代理人签字的必须是亲笔签名。. 供应商递交的响应文件所附的相关资质、证明等材料必须为真实有效的，加盖的公章必须是供应商在公安部门备案的合法有效公章，若提供虚假材料，将取消成交资格，并上报行政主管部门进行相关处罚。 |
| 12 | 装订要求：按A4规格竖装，正本与副本应分别装订成册，并编制目录，装订应采用胶装，不得采用活页夹。密封要求：响应文件正、副本、电子版分开包装密封，在密封袋上要清楚标明正本、副本、电子版字样。响应文件包装的封口处应加盖供应商公章。 |  |
| 13 | 磋商小组成员数量：由 3 名评审专家组成。 磋商小组组成来源：本项目评审专家从海南省专家库中抽取。 |  |
| 14 | 评审方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |  |
| 15 | 成交候选人数量各标包：推荐3名成交候选供应商。 |  |
| 16 | 是否退还响应文件：不退还。 |  |
| 17 | 代理服务费：本项目代理服务费由成交人支付，计算标准参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准》（琼价费管（2011）225号）规定的标准和分类，以成交通知书中确定的成交金额为收费计算基数，按折扣80%计算。 代理服务费收款节点为：采购人与成交人签订项目合同前，由成交人一次性付清代理服务费。 |  |
| 18 | 中标人: 综合评分排名第一的为中标人。 |  |
| 19 | 政府采购政策（中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位）： 1、是否为预留份额专门面向中小企业采购的项目：是否 2、行业为其他服务 |  |
| 20 | 企业及残疾人福利性单位：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19 号)”相关规定，发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展。本项目为非专门面向中小企业采购的采购项目。对符合规定的企业(如果项目为货物采购，则货物全部由小微企业生产并使用小微企业商号或注册商标；如果项目为服务采购，则服务全部由小微企业承接；如果项目为工程采购则工程全部由小微企业承接。)响应报价给予价格扣除（项目属性为货物或服务的，按10%给予扣除；项目属性为工程的，按3%给予扣除），用扣除后的价格参加评审。符合上述规定的供应商或企业参加本次政府采购活动，出具符合“《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）”规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。根据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》，本项目采购标的所属行业为：其他服务。 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。 2、监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 3、残疾人福利性单位：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 4、价格扣除幅度：项目属性为货物或服务的，按 10%给予扣除 ；项目属性为工程的，按 3%给予扣除。供应商同时为符合上述规定的企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。本项目属性为其他服务。 |  |
| 需要补充的其他内容： - ★本项目投标限价为：1892426.00元,超过限价金额的响应，按无效响应处理。 2、供应商不得恶意竞价，超出预算价或低于成本价的响应报价为无效报价，按否决处理。评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审的供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 3、供应商递交的响应文件所附的相关资质、证明等材料必须为真实有效的，加盖的公章必须是供应商在公安部门备案的合法有效公章，若提供虚假材料，将取消成交资格，没收保 证金，并上报行政主管部门进行相关处罚。 |  |  |

A说明和释义

1适用范围

本采购文件仅适用于本次采购活动。

本采购活动及采购结果受中国法律的制约和保护。

2采购说明

2.1 项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 项目编号：见供应商须知前附表。

2.3 采购人：见供应商须知前附表。

2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.5采购预算：见供应商须知前附表。

2.6 资金来源：见供应商须知前附表。

2.7供应商资格要求：见供应商须知前附表。

2.8 规划期限：见供应商须知前附表。

3词语释义

3.1 响应：供应商根据竞争性磋商文件的要求，编制响应文件并按规定投标的行为。

3.2合同：采供双方根据采购文件、成交供应商的响应文件及成交通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

3.3甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.4乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人、其他组织和自然人。

3.5伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

3.6天：日历日。

3.7交付地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

3.8合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

3.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

4响应委托

4.1供应商的法定代表人可以委托代表人处理响应事务。

4.2委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。

4.3委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。

4.4委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

5响应费用

5.1供应商自行承担参加响应的全部费用。

B竞争性磋商文件

6竞争性磋商文件的构成

6.1竞争性磋商文件规定本次采购活动的规则，提供编制响应文件和参加响应的依据。竞争性磋商文件包括以下内容：

第一章 竞争性磋商采购公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购需求要求；

第四章 合同条款及格式；

第五章 评审方法和标准；

第六章 响应文件格式。

6.2供应商应当仔细阅读、充分关注和正确理解采购文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对采购文件做出实质性响应的将被拒绝。

7竞争性磋商文件的澄清和修改

7.1采购人有权在响应截止时间前对竞争性磋商文件进行澄清或者修改。

7.2澄清或者修改是采购文件的组成部分。澄清或者修改以发布公告的方式通知所有供应商。

7.3供应商要求对采购文件进行澄清的，应在响应截止日5天前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.4在响应截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长响应截止时间和唱价时间。

变更的响应截止时间和唱价时间，将在原来规定的响应截止时间1日前，以发布变更公告的方式通知所有供应商。

8答疑会和现场考察

8.1答疑会和现场考察：见供应商须知前附表。

C响应文件

9响应文件计量单位和使用文字

9.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

10联合体响应

10.1本次采购不接受联合体响应。

11响应文件的组成

1、磋商函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、响应人基本情况表

5、信用查询

6、无重大违法记录的书面声明

7、无环保类行政处罚记录

8、资格承诺函

9、反商业贿赂承诺书

10、信投标、诚信履约承诺书

11、非联合体声明

12、具体法律、行政规定的承诺

13、其他资格证明材料

14、中小企业声明函

15、残疾人声明函

16、监狱企业证明文件

17、报价一览表

18、采购需求响应表

19、实施方案

20、售后方案

21、项目业绩

22、其他说明材料

12响应文件编制说明

12.1响应文件必须按照竞争性磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

13响应报价

13.1本项目预算金额为1892426.00元,投标限价详见报价一览表,超过限价金额的响应，按无效响应处理。

13.2响应报价不得高于该采购预算价，磋商实行两次报价，第一次报价响应人必须按照磋商文件的报价格式填报磋商报价，第二次报价为磋商文件通过评审合格后由磋商委员会分别组织供应商进行的最后一次报价，即为最终报价，磋商结果以供应商的最终报价为准，如成交后由成交方将最终的分项报价明细表（如有）提交于采购人。

13.3第一次报价，由响应人依据采购预算价、磋商文件的有关要求、现场的实际情况并结合供应商自身技术和管理水平、经营状况、设施及相关规定进行报价，由响应人自主确定报价，报价不可超出采购预算价，否则按无效响应处理。

13.4第二次报价，由响应人以经评审合格的第一次报价为基准进行报价，第二次报价可以和第一次报价相同但不能高于第一次报价。

14响应保证金

14.1响应保证金金额及缴纳形式：见供应商须知前附表。

14.2响应保证金缴纳时间：见供应商须知前附表。

14.3保证金账号：见供应商须知前附表。

14.4响应保证金用于保护本次采购活动，防范供应商恶意利用制度缺陷扰乱唱价评审秩序，避免供应商参与响应后随意撤回响应文件或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和采购单位造成损失。

14.5供应商未按竞争性磋商文件要提交响应保证金的，响应无效。

14.6未成交供应商的响应保证金，采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内退还。成交供应商的响应保证金将在采购合同签署后5个工作日内退还。

14.7发生下列情况之一，响应保证金不予退还：

14.7.1唱价以后、响应有效期内，供应商撤回其响应文件的；

14.7.2供应商提交响应保证金后，至响应截止时间未参加响应，且未在响应截止时间前书面通知采购代理机构声明放弃响应的；

14.7.3成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；

14.7.4由于成交供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；供应商在本次响应过程中出现违反法律法规的行为、扰乱唱价评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

15响应文件的有效期

15.1自唱价日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、 传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其响应保证金的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其响应将被拒绝，响应保证金将被退还。

16响应文件的份数和签署

16.1响应文件份数：见供应商须知前附表。

16.2响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

16.3响应文件正本（竞争性磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖响应单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。

16.4全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。（注明：本项目要求供应商提交电子版响应文件；电子版响应文件与对应的响应文件正本必须一致。其载体必须是可以被读取的U盘。电子版响应文件提交后不退还）。

16.5供应商应按上述份数和签署要求提供和编制。未按要求的将不能通过资格审查。

D响应文件的递交

17响应文件的装订、密封及标记

响应文件的密封及标记：见供应商须知前附表。

18响应截止

响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达响应投标地点。

采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。

响应截止时间后，将拒绝接收响应文件。

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

投标人开标结束后等待磋商小组发起二次报价。

19响应文件的修改和撤回

19.1响应以后，供应商不得修改和撤回响应文件。

19.2唱价后，供应商不得在响应有效期内撤回响应，否则响应保证金不予退还。

19.3所有响应文件均不予退还。

E唱价、评审和定标

20唱价

20.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点公开举行唱价仪式。唱价仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

21评审委员会

21.1评审委员会组成：见供应商须知前附表。

22评审内容的保密

22.1唱价后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应的所有资料、有资料有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其响应资格被取消。

22.3在评审期间，评审委员会将通过指定联络人与供应商进行联系。

23对响应文件的初步审查

23.1初步审查内容为响应文件是否实质性响应竞争性磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

23.2初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

23.2.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

23.2.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.4供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

23.3与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量不能满足竞争性磋商文件的要求。这些偏离不允许在唱价后修正。但评审委员会将允许修改响应中不构成重大偏离的微小的、非正规的不一致或不正规的地方。

23.4评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件的内容，不依靠唱价后的任何外来证明。

23.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

23.6下列响应文件将被拒绝：

23.6.1响应文件未按照本须知第16条规定签署和盖章；

23.6.2未按规定提交资格文件；

23.6.3与竞争性磋商文件有重大偏离；

23.6.4供应商拒绝修正错误；

23.6.5供应商的报价是选择性的；

23.6.6拆包报价的。

24响应的澄清

24.1评审委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商必须按照评审委员会通知时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

24.2供应商对响应文件的澄清、说明或者补正应有供应商代表的签署，并作为响应文件的组成部分。

25定标

25.1采购人按照评审委员会推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，评审委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26响应文件的评价和比较

26.1评审委员会将仅对按照本须知第23条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

26.2评审方法：见供应商须知前附表。

F授予合同

27 成交供应商的确认

27.1评审委员会根据本竞争性磋商文件第五部分《评审方法和标准》的规定，对供应商的资格进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照《评审方法和标准》排序原则推荐成交候选人。

27.3评审委员会有权按竞争性磋商文件的要求评定并推荐成交候选人，也有权拒绝任何或所有不符合竞争性磋商文件要求的供应商的响应。

28 合同授予标准

28.1采购人应当把合同授予评审委员会按本须知第25条规定推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

28.2确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假 材料，在响应中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的中标项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其成交资格，按顺序确定排名随后的成交候选人为成交方。

29 成交通知

30.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

30.2 成交通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

30.3 成交通知书是合同的组成部分。

30.4 采购代理机构没有对未成交供应商解释落标原因的义务。

30 签订合同

30.1采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过30 天。

30.2成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还。

30.3成交供应商放弃成交，其响应保证金不予退还。

30.4成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按评审委员会推荐的顺序确定备选成交候选人为成交方并与之签订合同。所有被确定成交的候选成交供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。弃标或被取消成交资格的供应商不得参加重新本项目采购。

30.5成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

30.6前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

30.7签订合同及合同条款应以竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

31验收

31.1成交供应商与采购人应严格按照竞争性磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件对项目进行验收。

31.2采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

32 代理服务费

32.1代理服务费：采购代理服务费按本项目采购代理合同约定支付。在发出成交通知书后一次性付清。按约定收费。

G询问、质疑和投诉

34  询问

34.1供应商对本采购活动事项有疑问的，应当向采购人或采购代理机构提出询问。

34.2采购人或采购代理机构按照国家相关的法律法规依法做出相应答复。

35  质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本采购代理机构或向采购人提出质疑。

35.2质疑必须以书面形式提出，并符合国家相关法律法规的规定。

36  投诉

36.1供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向采购人监管部门进行投诉。

36.2供应商的投诉，应当符合国家相关法律法规的相关规定。

H纪律和监督

37  对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

38  对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购单位、其他供应商恶意串通；不得向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守唱价纪律，故意扰乱唱价会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其响应或成交资格将被取消。

39  对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本竞争性磋商文件第五部分“评审方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评审。

40  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

41 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品、绿色产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要 求如下：

政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中 小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）和《进一步加大政府采购支持中小企业 力度》财库〔2022〕19 号 的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

该办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院 批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人 为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造 货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企 业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合 同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格 参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接 控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

关于监狱企业参与政府采购优惠政策（对监狱企业视同小型、微型 企业）对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68 号的要求：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管 理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在响应文件中）

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型 企业）对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 财库[2017]141 号要求：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提 供本通知规 定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人 福利性单位采购 的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的， 不重复享受政策。

关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品、绿色产品优惠政策： 供应商所投核心产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品对提 供产品的价格给予 2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知财库 【2004】185 号的要求：

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能 产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委 《信息安全产品强制性 认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财 政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》 (中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

提供的产品属于绿色产品的，供应商应当选择海南省政府采购网上商城建 立绿色产品库中的产品投标，并提供证明文件复印件。 供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品按照格式 填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。 特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）。

第三章  采购需求

一、项目基本情况

（1）项目名称：2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目

（2）项目编号：/

（3）项目预算金额及服务期限：

预算金额1892426.00元，服务期限1年。本项目采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的特点，本次采用一次招标两年沿用的方式，在年度采购预算能保障的前提下，中标单位合同期1年满后，根据考核结果，采购单位可以与中标单位续签1年的合同。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

（4）微型水质自动监测站服务内容

| 序号 | 监测点位仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测项目 | 型号 | 生产商 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高光谱水质监测仪 | DS-2XH6246-MGL | Probest/中国 | 3台 |  |
| 2 | 常规五参数在线分析仪 | MUC-200多参数控制器 | Probest/中国 | 32台 |  |
| 3 |  | PPH-500pH传感器 | Probest/中国 | 32台 |  |
| 4 |  | PEC-500电导率传感器K=1.0 | Probest/中国 | 32台 |  |
| 5 |  | PFDO-800溶解氧传感器 | Probest/中国 | 32台 |  |
| 6 |  | PTU-800浊度传感器中量程，带刮 | Probest/中国 | 32台 |  |
| 7 | 高锰酸盐指数水质在线自动监测仪 | PCM200-CODmn | Probest/中国 | 32台 |  |
| 8 | 氨氮水质在线自动监测仪 | PCM200-NH3N | Probest/中国 | 32台 |  |
| 9 | 总磷水质在线自动监测仪 | PCM200-TP | Probest/中国 | 32台 |  |
| 10 | 总氮水质在线自动监测仪 | PCM200-TN | Probest/中国 | 1台 |  |
| 11 | 质控单元 | FGQC-800加标回收组件 | Probest/中国 | 97台 |  |
| 12 | 留样单元 | ZSC-XI | Probest/中国 | 32台 |  |
| 13 | 辅助单元 | UPS+电池 | Probest/中国 | 32台 |  |
| 14 | 采水单元 | / | Probest/中国 | 32台 |  |
| 15 | 户外小型水质自动监测系统（普贝斯版） | 户外小型水质自动监测系统（含柜体，门禁，柜式空调，试剂冰箱，工控机，plc，PBSVIEW)，电气成套，流通池，沉淀池，管路集成，臭氧发生器，空压机及其他辅配件） | Probest/中国 | 32台 |  |
| 16 | 机柜水泥基础 | / | 定制 | 35项 |  |

1、完成以上各水质质量自动监测站的日常运行维护、维修、质量管理。

2、做好相关数据的维护、采集、统计分析、服务等工作。

二、运维具体内容

注：（1）下列要求中标注“★”的为实质性响应参数，供应商须做实质性响应，不允许负偏离，否则视为无效投标；（2）下列要求中标注“▲”的为重要参数，供应商如不满足则根据综合评分要求进行相应扣分；（3）下列要求中未标注“▲”的为一般性参数，供应商如不满足则根据综合评分要求进行相应扣分。

1.运维服务内容

▲(1)定期更换水站仪表所需试剂。供应商对此供应能力需提供相应的承诺函。使用纯水和试剂须达到相关技术要求。

(2)提供并定期更换水站系统和仪表常规易损耗材，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。

(3)对水站系统和仪表进行定期检修、保养。每月至少清洗2次取水管路、测量池、沉淀池、测量杯、过滤芯、配水管路、测量清洗电极或探头。

(4)及时排除水站系统和仪表的故障(由于地震、洪水、战争等不可抗拒因素造成的水站系统及仪器损坏除外)

▲(5)对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。监测仪器每年应至少进行1次全面核查，每半年对监测仪器进行1次3-5个浓度点的多点校准。

(6)配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，随时接受采购人工作考核及质量考核。

(7)保证设备仪器的清洁，整齐。

(8)建立水质自动监测仪器操作规程，运行维护人员必须严格按规范操作，不得以任何理由弄虚作假、修改监测的原始数据和控制参数。

(9)每两周应对各水站例行巡回检查至少1次，如果有异常情况发生应及时解决。认真、及时做好维护记录，汇总各水站每月巡检的作业情况、维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①水站每月运行数据报表统计

②水站现场维护记录

③水站仪器设备故障及排除情况登记表

④水站每月运行情况

⑤水站备品备件管理登记表

⑥水站巡检作业情况

2.负责前端通讯设备以及监控软件的维护和完善，确保从仪器到监控软件的存储，以及到中心站服务器数据传输稳定准确。

3.在运营维护及管理期间，运维人员应遵守国家有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水站运行真正发挥其效能和作用。

4.水、电、通讯网费及财产保护

运营期间所需水费、电费、通讯网费由供应商负责缴纳，委托运营维护及管理的全部资产(包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料)属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，供应商有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，供应商应及时向采购人申报，待采购人审批后将由市财政重新采购。

(1)点位环境管理

观察站点周边环境的变化，并进行记录。

查看站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，并进行记录。

如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告中心站。

（2）站点巡检管理

查看站点的基础设施，包括消防、供电、通讯、给排水设施等。

检查站点外部状况，包括建筑物、站点防漏防渗和天线设施。

注意站点内部异常气味和噪音，并排查。

检查站点内部设施，包括消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施等。

（3）检查站点排风装置工作是否正常。

（4）保持站点内部卫生整洁。

（5）记录巡检情况，如果发现影响水质自动监测站安全和不正常运行的情况，应及时进行处理并修复，同时报告环境监测站。

5.质控要求

(1)更换试剂以后，应进行校准。

(2)当水质自动分析仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

(3)当水质自动分析仪长时间停机应进行多点线性核查和标样核查。

(4)当水质自动分析仪相关质控核查结果数据接近质控要求限值时应及时进行预防性维护。

(5)当水质监测数据异常需进行标样核查以确保设备数据准确度正常。

6.其他要求

(1)基本要求

按采购人及相关文件、规范要求，配备足够的车辆、备品备件和合格的试剂，配齐站点值守人员、配足相应资质和技术技能的运行维护技术员和管理人员，具备符合要求的工作场所，制订覆盖运维全过程的管理制度和相应的作业指导书、日常运行维护维修工作记录表。

(2)运行维护

水质自动监测站运行维护包括系统设备运行维护、自动检测、月度巡检、远程巡视、定期巡检、周常规保养与维护等。

(3)远程巡视

应配备水质自动监测平台专员每周对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，并填写《水质自动监测站巡视记录表》,具体工作如下：

检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志。

根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性。

检查前一天数据上传情况，审核并对数据的真实准确性进行判定，对异常数据进行标记，填写数据审核日志。

检查采水设施、水位以及站点内外情况，如发现异常，应及时上报。

查看是否存在非法入侵行为。

当监测数据出现异常时，运维人员应及时远程发送必要的质控测试命令，根据测试结果综合判断数据有效性。一旦确定仪器设备故障或水质发生重大变化，要及时赴现场处理处置。

7.定期巡检

安排技术人员进行进行定期巡检，巡检频次不少于每两周1次，检查内容应包括下列项目：

(1)检查站点保温措施，保持温度稳定；检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动；检查空压机、不间断电源(UPS)、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，及时更换耗材。

(2)检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否漏液或堵塞，排水装置工作是否正常。

(3)检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，采水泵运行情况等；定期清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、水样杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。

(4)检查工控机运行状态和主要技术参数，有无中毒现象，至少每季度备份一次现场数据。

(5)检查上传至平台的数据和现场数据的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常。

(6)查看水质自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查有无漏液；进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，并及时将气泡排出。

(7)检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期。

(8)及时清除站点周围的杂草和积水，检查站点是否有漏水现象，站点外围的其他设施是否有损坏或被水淹。如遇到以上问题要及时处理，保证水站系统安全运行。

(9)实验废液集中收集，详实记录废液产生、收集情况并留档备查；保持站点及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备。

▲8.日常保养与维护

分析单元

(1)应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求制定易耗品的更换周期，做到定期更换：对使用期限有规定的易耗品，应严格在有效期内使用。

(2)定期清洗和更换仪器进样管。

(3)建立1000元以内零配件和易耗件的配件更换库，需提前备货。

(4)试剂更换

a)水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，试剂保温箱内温度较高时应缩短更换周期。

b)试剂更换后，应进行一次自动监测仪器的校准和标液核查。

c)试剂更换后应记录试剂更换日期，并给出下次试剂更换日期；根据试剂消耗量及下次更换日期，及时准备试剂。

(5)保养检修

a)水站的监测仪器设备每年至少进行1次检修。

b)按维护手册的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件。

c)对仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

(6)根据废液产生量，进行集中归类存储。

9.控制单元及通讯单元

(1)定期强制切断电源后复位，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，以及串口通讯是否正常。

(2)定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

(3)每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

(4)每月对工控机进行杀毒，保证软件正常运行。

▲10.其他站辅助设备

(1)定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理。

(2)定期检查检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块等的工作状况是否正常。

(3)按厂家提供的使用维修手册的规定及零部件的使用寿命，及时更换自动留样器中的泵、阀、传感器等关键零部件。

(3)定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

▲11.其它

(1)数据备份：每季度对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

(2)长时间停机：当分析仪需要停机48小时或更长时间时，关闭电源和分析仪器、进样阀；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路，清洗检测池并排空。仪器再次运行时须重新校准后进行标样核查。

(3)当设备出现故障问题时，供应商需提供备用机以便维持传输数据正常上传平台。

12.数据审核

运维单位对数据进行一级审核，包括：对系统自动预审核、自动标记结果进行初审确认，无效数据的标注并写明原因。因仪器设备故障导致的数据无效，须详细说明原因(如泵故障、采水故障等)。

审核依据

(1)数据规范性：查看系统过程日志，监测全过程是否运行正常。

(2)质控符合性：质控过程及手段是否符合相关质控要求，质控数据是否合格。

(3)逻辑合理性：相关监测项目数据之间逻辑关系是否合理，上下游之间监测数据逻辑关系是否合理。

(4)数据可比性：当前监测数据与历史数据、最近一次的手工监测数据是否可比。

(5)样品代表性：由于降雨影响、水体藻类较多、上游断流、采样期间水体中有突发性污染团过境等原因，导致样品代表性存疑。

三、运维要求

1、供应商应承诺以下条件须提供承诺函：

★供应商须符合以下要求：在海南省生态环境厅海南省社会环境服务机构管理平台中，可查询到企业信息，且对应查询结果中企业的运营状态为 “运营”。（需提供该平台的查询截图加盖公章作为佐证材料）

（1）中标后在白沙黎族自治县设立项目办事处，所有项目人员应常住于白沙黎族自治县，并服从监测站管理和调度安排，运维人员须保持24小时通讯工具畅通，为本项目提供及时、准确、有效的现场运维服务；

（2）至少配备2名专业运行维护技术人员（持中国环境监测总站颁发的相关水质监测运维上岗证）及2名以上专业运行维护技术人员，从事水自动站运维2年或以上工作经验；

（3）必须保障人员的稳定性(同时现场在岗运行维护技术人员不得少于2名),如在运维合同期内不得已发生人员变动，应提前向采购人需提供情况说明及新变动人员的上述材料，并获得采购人同意后方能上岗；

（4）至少配备两辆或两辆以上专用巡检车辆(要求：性能良好能满足日常运维工作需要的车辆),采购人可根据运维服务成效考核情况，有权要求适当增加车辆；

（5）仪器、设备出现故障，供应商必须2小时内赶赴现场对事故进行处理并恢复正常运行。如遇水质污染应急事件，必须4小时内到达现场。

（6）承诺仪各站点建立完善的运维程序性文件档案和管理制度,包括但不限于作业指导书、程序类文件、质量手册等，将各系统运行管理情况和运维事件进行详细记录，并进行归档管理。

（7）通过树立警示牌、提升站点巡查频次、安排人员驻站等方式，确保运维期内仪器设备系统的安全。

（8）运维合同期内运维技术人员和车辆必须为本项目专用，不得同时用于其他任何用途；

（9）具备各自动监测站校准维护及能确保系统保持正常运行所需的仪器和工具，并根据各运维项目设备的型号建立运维耗材清单作为存档；

（10）各站点建立完善的运维程序性文件档案和管理制度，包括但不限于作业指导书、程序类文件、质量手册等，将各系统运行管理情况和运维事件进行详细记录，并进行归档管理。

（11）供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

（13）供应商应承担监测数据的保密责任；供应商按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购人有权终止合同，并进一步追究相关法律责任，并罚款运维总费用的20%。

（14）★供应商应当承担采购人全部仪器设备一般性故障的维护责任（不可预防性因素导致的故障除外，包括但不限于地震、自然灾害、台风、战争等不可抗力事件引发的故障），相关维护及配件耗材更换的费用与执行要求如下：针对仪器设备一般性故障的维护，以及单次配件耗材更换费用在 1000 元（含本数）以内的，相关费用由供应商全额承担，供应商自行完成维护及更换工作；单次配件耗材更换费用超过 1000 元的，供应商须提前就配件耗材更换事项向采购人提交书面报备材料，采购人确认同意后由采购人负责购买供应商所报备的材料，材料运输至现场后方可开展更换工作；若采购人仪器设备因使用年限较长或出现严重故障，需要进行报废或整体更换的，供应商须提前向采购人提交书面说明文件，经双方共同确认后，该仪器设备的更换或报废产生的相关费用由采购人承担。

（15）供应商应承担运维期各站点和水费及通讯宽带月租费。

（16）供应商应确保配备的运维人员工作期间人身安全，按相关要求规范配备安全绳、救生衣等，并购买相应保险。运维人员在工作期间应统一工作着装并佩戴工作证。

（17）在运维合同期内，若由于运维人员人为原因，造成检测设备的损坏，经鉴定后由运维单位承担经济赔偿责任。

（18）对上级部门的要求，运维单位应予以积极配合。

（19）★供应商应与有资质的公司签订废液处置合同，确保监测过程中产生的废液得到妥善处置。

四、应急措施要求

1、突发数据异常要求

当发现所在点位发生监测数据异常上升时，需2小时内报告采购人并到达现场，核查仪器是否正常，保证监测数据准确，传输畅通。

2、系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，供应商保证在2小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不应超过2小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用机，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案。

五、考核与应用

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权终止合同。具体考核办法如下：

采购人每三个月对乙方运维水站的运行情况进行考核。采取单站考核的方式，考核内容以站点数据有效率为主，兼顾盲样考核、驻站人员管理、固定资产管理以及运行维护规范性等。

1.数据有效率

(1)数据有效率的计算

①正常运行

正常运行期间数据有效率=(应获取数据-无效数据)/应获取数据*100%。其中：“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

②非正常运行

水站运行过程中，因停电、停水(自来水)、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素(断流或水位过低、地震、暴雨、洪水、台风等)等导致停站而数据缺失或数据无效时，乙方应及时告知甲方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

具备补充监测条件的，乙方应对非正常运行水站开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。计算公式：非正常运行期间数据有效率=(实际补测数据-无效数据)/应补测数据*100%

不具备补充监测条件的，乙方有义务采取必要措施最大限度的减少国家财产的损失，包括仪器设备保管以及必要性维护工作。

(2)运维费扣付

运维费的支付跟运行情况和数据有效率关联，按以下规定执行：

①单站考核周期内监测数据有效率高于80%,不扣款；

②单站考核周期内监测数据有效率在70%(不含)～80%(含),扣

除该付款周期运维费10%,并责令整改；

③单站考核周期内监测数据有效率在60%(含)～70%(含),扣除该付款周期运维费30%,并责令整改。

④上述所列条款①~③中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于60%的情形时，增扣该付款周期运维费5%。

⑤单站考核周期内监测数据有效率低于60%,扣除该付款周期全部运维费。

⑥全年平均数据有效率低于60%,终止运维合同。

不具备补充监测条件停运期间，乙方应保证仪器设备及环境设施设备的安全，并关注现场环境变化，具备条件后应及时恢复运行。

2.盲样考核

乙方应按照水质自动监测站盲样考核相关要求配合开展盲样考核工作，每台设备若出现3个因子导致盲样考核不合格的参数情况，扣除当月运维费的20%。

3.驻站人员管理

在项目实施过程中，乙方应根据合同安排符合甲方要求的人员驻站工作，服务期内驻站人员应在甲方指定地点配合开展相关工作。未征得甲方同意乙方不得随意更换驻站人员，擅自更换驻站人员的将按每换1人扣减0.5万元运维费。

4.固定资产管理

乙方及人员不得蓄意破坏水站固定资产，或私自外借、出租、抵押；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

(1)每月3次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月20%的运维费；每月6次存在以下情形时，一经查实，扣除该站点当月50%的运维费。

①乙方应在每天12时前，完成前一日数据审核工作；

②乙方发现非运维人员干扰正常监测行为，未及时制止并上报甲方的；

③分析仪器监测结果出现异常，但乙方未及时响应并未采取有效措

施的；

④乙方未按要求进行例行维护，仪器核查维护工作的；

⑤乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

⑥乙方存在其他不符合运行维护技术要求的情形。

(2)发现监测点位出现未经批准的变更，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

(3)发现有人为干扰采样情形，未及时上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

(4)常规参数(水温、pH值、溶解氧、电导率、(浑)浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮)设备故障，未在72h内修复或启用备机替换并将监测数据上传平台的，每出现1次超期未解决情况扣除当月运维费的10%,扣完为止。

(5)经甲方认定，乙方使用虚假信息进行停运申请和操作的，扣除该站点当月运维费。

(6)存在其他严重违反合同约定或运行维护技术要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

(7)乙方及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站当月运维费，同时采取约谈、通报批评、解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理：

①存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

②存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的；

③随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的；

④实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的；

⑤其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

第四章  合同条款及格式

合同编号：

2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目

合

同

书

采 购 方：

供 应 方：

项目编号：

签署地点：

签署时间：       年   月    日

采购方：                                 （以下简称甲方）

供应方：                                （以下简称乙方）

甲乙双方根据      年    月    日2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务项目 （项目编号：   ）公开招标结果及招标文件的要求,遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，结合项目实际，本着平等互利的原则，经协商一致,签订以下合同条款，供双方共同遵守：

第一条 签订合同的依据及标的

1.签订合同的依据

（1）项目编号：         招标文件以及相关的补充文件；

（2）乙方所提交的投标文件及相关资料；

（3）中标通知书

2.合同标的

（1）本合同标的           系统的运维服务全部内容。

（2）运维服务的详细内容见附件。

第二条 合同金额

1.本合同总金额为人民币      元整（￥     .00元）。

2.本合同金额为招标文件、中标人投标文件中12个月运维服务涵盖内容的全部费用。

#### 第三条 付款方式及结算

双方约定运维服务费用平均按季度支付，自整套系统调试合格并通过验收交付之日起，每三个月运维服务工作完成后，由甲方按合同附件的标准核查乙方工作成果，在下一个季度的第一个月内支付，支付金额按季度运维费减去应扣减的费用，甲方收到乙方提供的完整付款申请材料及合法正规增值税发票且财政资金到位后10个工作日内一次性支付。每三个月运维服务工作完成后以此类推（运维服务费为合同总金额的），即：人民币     。

#### 第四条 服务及相关资料

1.乙方所提供的运维服务内容需符合招投标文件中对运维服务所描述的全部内容。

2.运维服务的全部档案资料由乙方填写、上报。

3.运维相关的全部档案资料的所有权归甲方，乙方必须对数据资料严格保密，未经许可不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人或单位。

#### 第五条 服务方式、时间和地点

1.服务方式：乙方派遣运维工程师长驻白沙县，提供35个水质监测站运维服务。乙方负责保障水质监测站的正常稳定运行，与运维有关的维修、维护、劳务、差旅等全部相关费用均由乙方承担。

2.服务时间：自35个水质监测站完成安装调试并正式通过甲方组织的验收之日起，全部设备设施交由乙方接管，进入正常运维阶段，为期24个月。

3.服务地点：        。

#### 第六条 双方责任

1．甲方责任

（1）按合同规定向乙方支付运维服务款。

（2）提供保证系统正常运行的安全环境、站房外部三相稳定电源、自来水、通讯等。

（3）提供水站联网用网络宽带和中心站固定IP地址宽带，为发布系统建设提供县政府门户网站协调。

（4）组织对乙方工作的质控检查和考核。

（5）提供必要的协助和指导。

2．乙方责任

（1）按照合同附件细则提供完善的运维服务，负责保证水站连续稳定运行、数据准确、记录完整。

（2）负责水站仪器设备以及整个自动监测系统的日常维护、故障维修和年度检修，及试剂更换等；负责数据入库与发布的审核、周报的制作；同时负责水站站房、采水系统、供水供电通讯等基础设施的日常检修维护，为水站站房、监测仪器和其他配套设施等的安全提供保障。

（3）接受甲方及上级单位的质控检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行并联网正常。

#### 第七条  违约责任

1．乙方未按合同要求提供合格的运维服务时，甲方有权拒绝支付运维款项并求乙方支付违约金，标准为每日按违约总金额的1.0‰累计，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

2．甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理拖延付款时，乙方有权要求甲方支付滞纳金，标准为每日按违约总金额的1.0‰累计，由此造成乙方的一切经济损失由甲方承担。

#### 第八条  不可抗力

1．双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括自身的违约或疏忽。不可预见的事件包括战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或上级部门统一部署、其他方人为破坏盗窃及其他法律法规规定的情况。

3. 在不可抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过三十（30）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成新的协议。

#### 第九条 合同变更

除非甲乙双方签署书面修改，否则不能对合同条款进行任何修改。

#### 第十条 合同解除和终止

1．合同自然终止:甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2．乙方有下列情形之一的，甲方有权终止部分或全部合同:

(1)如果乙方未能按合同规定提供服务；

(2)如果乙方拒绝或迟报审核数据；

(3)如果乙方拖延、阻碍、拒绝质量检查；

(4)如果乙方存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为；

(5)因乙方破产而终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十一条  合同纠纷的解决

合同实施或与合同有关的一切纠纷，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 第十二条  合同生效及其他

1．本合同于     年  月   日在      签订，经双方签字盖章后开始生效。

2．本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

3．合同附件、本项目的招标文件、乙方的投标文件均作为本项目合同书的组成部分，互为补充，以最高要求为准。

4，如需补充合同内容，经双方协商签署补充协议，作为本合同的一个组成部分，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人或                      法定代表人或

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

联系电话：                        联系电话：

地    址：                        地    址：

开户银行：

账  号：

附件：运维服务内容

1.运维服务内容

(1)定期更换水站仪表所需试剂。供应商对此供应能力需提供相应的承诺函。使用纯水和试剂须达到相关技术要求。

(2)提供并定期更换水站系统和仪表常规易损耗材，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。

(3)对水站系统和仪表进行定期检修、保养。每月至少清洗2次取水管路、测量池、沉淀池、测量杯、过滤芯、配水管路、测量清洗电极或探头。

(4)及时排除水站系统和仪表的故障(由于地震、洪水、战争等不可抗拒因素造成的水站系统及仪器损坏除外)

(5)对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。监测仪器每年应至少进行1次全面核查，每半年对监测仪器进行1次3-5个浓度点的多点校准。

(6)配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，随时接受采购人工作考核及质量考核。

(7)保证设备仪器的清洁，整齐。

(8)建立水质自动监测仪器操作规程，运行维护人员必须严格按规范操作，不得以任何理由弄虚作假、修改监测的原始数据和控制参数。

(9)每两周应对各水站例行巡回检查至少1次，如果有异常情况发生应及时解决。认真、及时做好维护记录，汇总各水站每月巡检的作业情况、维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

①水站每月运行数据报表统计

②水站现场维护记录

③水站仪器设备故障及排除情况登记表

④水站每月运行情况

⑤水站备品备件管理登记表

⑥水站巡检作业情况

2.负责前端通讯设备以及监控软件的维护和完善，确保从仪器到监控软件的存储，以及到中心站服务器数据传输稳定准确。

3.在运营维护及管理期间，运维人员应遵守国家有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水站运行真正发挥其效能和作用。

4.水、电、通讯网费及财产保护

运营期间所需水费、电费、通讯网费由供应商负责缴纳，委托运营维护及管理的全部资产(包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料)属采购人所有。未经采购人同意，供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，供应商有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，供应商应及时向采购人申报，待采购人审批后将由市财政重新采购。

(1)点位环境管理

观察站点周边环境的变化，并进行记录。

查看站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，并进行记录。

如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告中心站。

（2）站点巡检管理

查看站点的基础设施，包括消防、供电、通讯、给排水设施等。

检查站点外部状况，包括建筑物、站点防漏防渗和天线设施。

注意站点内部异常气味和噪音，并排查。

检查站点内部设施，包括消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施等。

（3）检查站点排风装置工作是否正常。

（4）保持站点内部卫生整洁。

（5）记录巡检情况，如果发现影响水质自动监测站安全和不正常运行的情况，应及时进行处理并修复，同时报告环境监测站。

5.质控要求

(1)更换试剂以后，应进行校准。

(2)当水质自动分析仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对。

(3)当水质自动分析仪长时间停机应进行多点线性核查和标样核查。

(4)当水质自动分析仪相关质控核查结果数据接近质控要求限值时应及时进行预防性维护。

(5)当水质监测数据异常需进行标样核查以确保设备数据准确度正常。

6.其他要求

(1)基本要求

按采购人及相关文件、规范要求，配备足够的车辆、备品备件和合格的试剂，配齐站点值守人员、配足相应资质和技术技能的运行维护技术员和管理人员，具备符合要求的工作场所，制订覆盖运维全过程的管理制度和相应的作业指导书、日常运行维护维修工作记录表。

(2)运行维护

水质自动监测站运行维护包括系统设备运行维护、自动检测、月度巡检、远程巡视、定期巡检、周常规保养与维护等。

(3)远程巡视

应配备水质自动监测平台专员每周对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，并填写《水质自动监测站巡视记录表》,具体工作如下：

检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志。

根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性。

检查前一天数据上传情况，审核并对数据的真实准确性进行判定，对异常数据进行标记，填写数据审核日志。

检查采水设施、水位以及站点内外情况，如发现异常，应及时上报。

查看是否存在非法入侵行为。

当监测数据出现异常时，运维人员应及时远程发送必要的质控测试命令，根据测试结果综合判断数据有效性。一旦确定仪器设备故障或水质发生重大变化，要及时赴现场处理处置。

7.定期巡检

安排技术人员进行进行定期巡检，巡检频次不少于每两周1次，检查内容应包括下列项目：

(1)检查站点保温措施，保持温度稳定；检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动；检查空压机、不间断电源(UPS)、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，及时更换耗材。

(2)检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排水管路是否漏液或堵塞，排水装置工作是否正常。

(3)检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，采水泵运行情况等；定期清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉淀池、过滤头、水样杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换。

(4)检查工控机运行状态和主要技术参数，有无中毒现象，至少每季度备份一次现场数据。

(5)检查上传至平台的数据和现场数据的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常。

(6)查看水质自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查有无漏液；进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，并及时将气泡排出。

(7)检查试剂状况，定期添加、更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期。

(8)及时清除站点周围的杂草和积水，检查站点是否有漏水现象，站点外围的其他设施是否有损坏或被水淹。如遇到以上问题要及时处理，保证水站系统安全运行。

(9)实验废液集中收集，详实记录废液产生、收集情况并留档备查；保持站点及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备。

8.日常保养与维护

分析单元

(1)应依据水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求制定易耗品的更换周期，做到定期更换：对使用期限有规定的易耗品，应严格在有效期内使用。

(2)定期清洗和更换仪器进样管。

(3)建立1000元以内零配件和易耗件的配件更换库，需提前备货。

(4)试剂更换

a)水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，试剂保温箱内温度较高时应缩短更换周期。

b)试剂更换后，应进行一次自动监测仪器的校准和标液核查。

c)试剂更换后应记录试剂更换日期，并给出下次试剂更换日期；根据试剂消耗量及下次更换日期，及时准备试剂。

(5)保养检修

a)水站的监测仪器设备每年至少进行1次检修。

b)按维护手册的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件。

c)对仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

(6)根据废液产生量，进行集中归类存储。

9.控制单元及通讯单元

(1)定期强制切断电源后复位，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，以及串口通讯是否正常。

(2)定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

(3)每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

(4)每月对工控机进行杀毒，保证软件正常运行。

10.其他站辅助设备

(1)定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理。

(2)定期检查检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块等的工作状况是否正常。

(3)按厂家提供的使用维修手册的规定及零部件的使用寿命，及时更换自动留样器中的泵、阀、传感器等关键零部件。

(3)定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

11.其它

(1)数据备份：每季度对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

(2)长时间停机：当分析仪需要停机48小时或更长时间时，关闭电源和分析仪器、进样阀；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路，清洗检测池并排空。仪器再次运行时须重新校准后进行标样核查。

(3)当设备出现故障问题时，供应商需提供备用机以便维持传输数据正常上传平台。

12.数据审核

运维单位对数据进行一级审核，包括：对系统自动预审核、自动标记结果进行初审确认，无效数据的标注并写明原因。因仪器设备故障导致的数据无效，须详细说明原因(如泵故障、采水故障等)。

审核依据

(1)数据规范性：查看系统过程日志，监测全过程是否运行正常。

(2)质控符合性：质控过程及手段是否符合相关质控要求，质控数据是否合格。

(3)逻辑合理性：相关监测项目数据之间逻辑关系是否合理，上下游之间监测数据逻辑关系是否合理。

(4)数据可比性：当前监测数据与历史数据、最近一次的手工监测数据是否可比。

(5)样品代表性：由于降雨影响、水体藻类较多、上游断流、采样期间水体中有突发性污染团过境等原因，导致样品代表性存疑。

第五章 评审方法和标准

## 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

## 二、评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的有效性、完整性和响应程度审查（见附件1）

1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4、综合评分（见附件2）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、政府采购政策要求

- 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的文件规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。供应商同时为小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以原投标报价为准。

- 供应商须按要求提供相关材料（详见第六部分响应文件格式），否则将不进行价格扣除。

- 根据“关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知财库［2004］185号”的规定，本项目优先采购节能产品、环保标志产品。供应商所提供的货物为节能产品、环保标志产品的，须在响应文件中说明，并提供财政部颁布的最新一期的节能/环保标志产品政府采购清单及其他相关资料。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》(琼财〔2020〕578 号)，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，可不再执行小微企业价格评审优惠的扶持政策。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

8、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附表1、审查表

响应文件审查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格性、符合性审查 |  |  |
| 1 | 营业执照 | 供应商必须是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照，复印件加盖公章）； |
| 2 | 财务状况 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）； |
| 3 | 纳税和社保 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）； |
| 4 | 专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）； |
| 5 | 声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（成立不足三年的从成立之日起计算） |
| 6 | 信用查询 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询日期须为本项目采购公告发布之后日期）。提供承诺函（格式自拟，供应商承诺函不实的，将依照有关法律法规追究法律责任） |
| 7 | 无环保类行政处罚记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无环保类行政处罚记录（提供声明函 ） |
| 8 | 其他要求 | 无其它符合磋商文件中无效投标认定条件 |
| 9 | 非联合体响应 | 本次磋商不接受联合体 （提供非联合体声明函） |
| 10 | 式样和签署 | 响应文件符合磋商文件的式样和签署要求，无重大缺漏 |

“响应文件审查表”中的每一项条款均为实质性要求，供应商必须满足，有任何一项不满足都将会导致磋商失败，请供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。

附表2、评审标准和方法

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 磋商报价 （10分） | ①综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： ②磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 ③磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 | 10分 |
| 商务部分（20分） |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 最高分值 |
| 1 | 项目业绩 | 供应商需提供自2022年至今，同类项目业绩（项目合同内容须包含技术服务项目），每项得1分，最高得4分。 证明材料：须提供项目合同复印件及用户好评书并加盖公章，未提供不得分。 | 4分 |
| 2 | 技术团队 | 供应商应具备专业技术团队，团队成员具有中国环境监测总站颁发的相关水质监测运维上岗证，每人得2分，最高得4分，未提供不得分。 证明材料：须提供团队成员的证书以及2025年6月至今任意三个月该员工社保缴费证明复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 4分 |
| 3 | 车辆配置 | 供应商能在项目实施地内每配备1辆专用巡检车辆（车辆登记在供应商名下或者或租期不少于项目实施期限的租赁车辆）的得2分，最高得6分。 证明材料：须提供运维车辆行驶证复印件，如非自购车辆还需提供租赁合同复印件及车辆图片并加盖公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 4 | 驻地办事处 | 供应商在白沙黎族自治县内设立1个驻地办事处，并安排项目驻点人员。办事处布局合理，满足人员办公、培训及运维物资储存要求。此项得6分。 证明材料：须提供房屋租赁合同复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 技术部分（70分） |  |  |  |
| 1 | 项目运维实施方案 | 供应商根据用户需求书的要求编制项目运维实施方案，从方案制定详细、实施流程规范度、针对性、科学合理及可操作性等方面进行综合评审赋分： ①项目运维实施方案编制内容详细、明确，能够根据实际情况制订，考虑问题全面完整，实施流程规范程度高，切合项目实际情况，针对性及可行性高，各项内容具体，措施得力，得10分； ②项目运维实施方案提供了文案大纲及基础内容，思路较为清晰，考虑问题较为周全，针对性较强，具备一定可行性，得7分； ③项目运维实施方案提供了文案大纲，思路不够清晰，考虑问题不够周全，实施流程规范程度一般、可行性一般得5分； ④项目运维实施方案内容简单，考虑问题不周全,实施流程规范程度较差，缺乏针对性,操作性可行性差，得1分； ⑤不提供相应方案得0分。 | 10分 |
| 2 | 服务条款响应 | ①标注“▲”代表重要技术参数加重扣分项指标，每个负偏离扣2分；非标注“▲”项为一般性指标，每个负偏离扣1分，扣完为止，全部完全响应得10分。 | 10分 |
| 3 | 项目重难点分析及合理化建议 | 根据供应商对项目认识与理解程度，剖析设计中存在的重点难点，并提出相应的应对举措及解决的合理化建议因素进行评审： ①对本项目实施内容充分理解,对重难点分析精确,结合需求特点提出应对举措及有效合理化建议,完全满足或优于项目要求,得10分； ②对本项目实施内容相对理解，提出实施过程的重难点，并根据特点提供大体的解决方案，基本满足项目整体要求，得7分； ③对本项目实施内容大致了解，对重难点分析相对简略，以及应对策略及解决方案较粗略，或对项目要求存在较小偏离的，得5分； ④对本项目实施内容大致了解，对重难点分析简略，以及应对策略及解决方案较粗略，或对项目要求存在大偏离的，得1分； ⑤不提供相应方案得0分。 | 15分 |
| 4 | 售后服务保障方案 | 根据供应商提供的售后服务保障方案以及制定对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容进行比较赋分： ①售后服务保障方案编制内容详细、明确，能够根据实际情况制订，考虑问题全面完整，实施流程规范程度高，切合项目实际情况，针对性及可行性高，各项内容具体，措施得力，得10分； ②售后服务保障方案提供了文案大纲及基础内容，思路较为清晰，考虑问题较为周全，针对性较强，具备一定可行性，得7分； ③售后服务保障方案提供了文案大纲，思路不够清晰，考虑问题不够周全，实施流程规范程度一般、可行性一般得5分； ④售后服务保障方案内容简单，考虑问题不周全,实施流程规范程度较差，缺乏针对性,操作性可行性差，得1分； ⑤不提供相应方案得0分。 | 10分 |
| 5 | 项目运维质控方案 | 根据供应商针对技术要求并结合项目地域、人员、仪器设备和水质等情况提供水质自动监测站质控方案。质控方案中须包括标样核查、加标回收率测试及其他满足质控目标的质控措施，质控工作安排科学合理，数据审核方法明确项目运维质控方案科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，满足采购人的需要，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成等情况进行综合评审： ①项目运维质控方案编制内容详细、明确，能够根据实际情况制订，考虑问题全面完整，实施流程规范程度高，切合项目实际情况，针对性及可行性高，各项内容具体，措施得力，得15分； ②项目运维质控方案提供了文案大纲及基础内容，思路较为清晰，考虑问题较为周全，针对性较强，具备一定可行性，得10分； ③项目运维质控方案提供了文案大纲，思路不够清晰，考虑问题不够周全，实施流程规范程度一般、可行性一般得5分； ④项目运维质控方案内容简单，考虑问题不周全,实施流程规范程度较差，缺乏针对性,操作性可行性差，得1分； ⑤不提供相应方案得0分。 | 15分 |
| 6 | 突发事件应急抢险处理方案 | 根据供应商提供的突发事件应急抢险处理方案进行评审赋分：包含但不限于现场应急服务措施、现场响应和安全事件分析措施、处置保障措施措施、设备故障保障措施等内容进行综合评审： ①项目突发事件应急抢险处理方案中包含以上 4 项要素且上述内容完整、切实可行的得10分，每缺少一项要素扣2分，扣完为止。 ②项目突发事件应急抢险处理方案一项要素中若有较大缺陷（2 个及以上内容缺陷）扣 1分，一项要素中有较小缺陷（1个内容缺陷）扣1分。（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、毫无逻辑、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）。 ③不提供相应方案得0分。 | 10分 |

第六章  响应文件格式

（正本/副本）

项目

响应文件

响应人名称：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：      年   月  日

目  录

1、磋商函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、响应人基本情况表

5、信用查询

6、无重大违法记录的书面声明

7、无环保类处罚记录的书面声明

8、资格承诺函

9、反商业贿赂承诺书

10、信投标、诚信履约承诺书

11、非联合体声明

12、相关承诺

13、其他证明材料

14、中小企业

15、残疾人

16、监狱企业

17、报价一览表

18、采购需求响应

19、技术服务方案

20、项目业绩

21、其他说明材料

资格审查索引表

【此部分内容建议按照第四章评标办法中的评审标准的顺序一一罗列】

| 条款号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | …… |
| 2 | 财务状况 |  |  |
| 3 | 纳税和社保 |  |  |
| 4 | 专业技术能力 |  |  |
| 5 | 声明 |  |  |
| 6 | 信用查询 |  |  |
| 7 | 无环保类行政处罚记录 |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |
| 9 | 非联合体响应 |  |  |
| 10 | 式样和签署 |  |  |

商务技术评审索引表

【此部分内容建议按照第四章评标办法中的评审标准的顺序一一罗列】

| 条款号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 |  | …… |
| 2 | 技术团队 |  | …… |
| 3 | 车辆配置 |  | …… |
| 4 | 驻地办事处 |  |  |

| 条款号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运维实施方案 |  | …… |
| 2 | 服务条款响应 |  | …… |
| 3 | 项目重难点分析及合理化建议 |  | …… |
| 4 | 售后服务保障方案 |  |  |
| 5 | 项目运维质控方案 |  |  |
| 6 | 突发事件应急抢险处理方案 |  |  |

1、磋商函

致：（采购人名称）

我方仔细阅读并全面研究了项目        （项目编号：         ）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参加本项目竞争性磋商。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需承接主体内的服务，响应文件有效期为自响应文件递交截止日起60天。

2、我方充分理解并完全接受磋商文件的各项规定和要求，没有任何异议，不附加任何条件。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

4、如果我方被授予合同，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务

响应人：            （响应人名称并加盖公章）

法人代表或委托代理人：                  （签字或盖章）：

日期：   年  月   日

2、法定代表人身份证明

姓名：性别：年龄职务；

系（响应人）的法定代表人 。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证

响应人：    （响应人单位名称并加盖公章）

日  期：        年月日

3、授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）  系   （响应人名称）  的法定代表人，现授权委托  （被授权人姓名及身份证号码）  为我公司的代理人，以本公司的名义参加贵公司组织的   （项目名称   及项目编号）   的采购活动，处理与本磋商活动有关的一切事务。被授权人在唱价、评审、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

响应人名称：                      （响应人单位名称并加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

被授权人：             （签字或盖章）

日期：      年     月     日

4、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 其中 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 执业许可证 |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  | 普通职工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、信用查询

在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询日期须为本项目采购公告发布之后日期）。或提供承诺函（格式自拟，供应商承诺函不实的，将依照有关法律法规追究法律责任）

6、无重大违法记录的书面声明

致：                         （采购人名称）

我公司参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年   月   日

7、无环保类行政处罚记录的书面声明

致：                         （采购人名称）

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无环保类行政处罚记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有环保类行政处罚记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：   年   月   日

8、资格承诺函

承诺函

致：                         （采购人名称）：

我公司(供应商名称)在参加贵公司组织的(项目名称   )(项目编号)的采购活动中，针对本项目的资格要求，我公司对资格做出如下承诺：

（1）我公司完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于参加政府采购供应商的资格要求规定：

（2）我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

（6）未担任其他在施建设工程项目的项目经理（项目负责人）

（7）我司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（8）我公司满足下列供应商的资格要求： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参 加同一合同项下的采购活动。 2、存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业，仅能由一家企业参与投标。 同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其它资格性条件，未参与本采购 项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。 如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：年   月   日

9、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在      项目    （项目编号            ）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与响应的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

响应人名称（公章）：

日期       年    月    日

10、诚信响应、诚信履约承诺书

我方就本次磋商活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在响应有效期内不发生任何变更。

三、我们的响应报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果放弃成交，不论原因何在，都是不诚信响应的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往三年内的采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和采购监管单位的处罚。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：  年  月  日

11、非联合体声明函

本公司           （公司名称）参加                         （项目名称）     的竞争性磋商采购活动，现声明：

我公司在本次采购过程不组织联合体参与投标，如有虚假我公司愿意承担一切法律责任。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：  年  月  日

12.具备法律、行政法规规定的承诺函

公司：

本公司                （公司名称）参加                （项目名称）      的投标活动， 现承诺：

我司具备法律、行政法规规定的其他条件。 如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：  年  月  日

13.其他资格证明材料

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照 副本、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章或其它有效证明材料，如为 “三证合一”企业，提供有效的营业执照副本）等；

14、中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

15、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________单位的______________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：    年   月   日

16、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

17、报价一览表

招标编号：                        项目名称：

| 项目内容 | 含税报价 （元） | 不含税报价 （元） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务 |  |  |  |  |

注：本项目报价为总价限价1892426.00元。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：  年  月  日

第二次报价一览表

招标编号：                     项目名称：

| 项目内容 | 含税报价 （元） | 不含税报价 （元） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年度白沙县35座小型水质自动监测站运维服务 |  |  |  |  |

说明：

1、本表价格一栏空白，落款处响应人名称（盖章）处由响应人事先加盖公章并签字，单独准备至少2份，不与响应文件一同装订，须单独携带至磋商现场；

2、本表根据现场响应情况，在磋商现场手工填写作为响应人对本项目的最终报价。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：  年  月  日

18、采购需求响应表

招标编号：                        项目名称：

| 序号 | 磋商文件采购要求 | 响应文件应答情况 | 偏离/响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．按照磋商文件第三章采购需求的全部内容的顺序对应逐条应答。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选资格。

3．采购需求中标注“★”的为实质性响应参数，投标人须做实质性响应，不允许负偏离，否则视为无效投标；标注“▲”的为重要参数，投标人如不满足则根据综合评分要求进行相应扣分；未标注“▲”的为一般性参数，投标人如不满足则根据综合评分要求进行相应扣分。

4．采购需求中如需另附佐证材料的需按要求另附佐证材料并加盖公章。

响应人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日期：  年  月  日

19、技术服务方案

格式自拟

20、项目业绩表

招标编号：                        项目名称：

| 序号 | 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

21、其它说明材料

磋商文件要求提供的其它证明材料或供应商根据情况自行提供补充说明材料证明的文件。（格式自定

注：

1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、投标人为非监狱企业的，可不提供此项证明文件。

3、成交供应商为监狱企业且评审中享受了监狱企业相关政府采购支持政策的，其《监狱企业声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。